安庆市第一人民医院体检中心超声骨密度仪

采购项目采购需求

| 序号 | 产品名称 | 采购需求（技术参数） | 单位 | 预计使用量 | 单价限价/元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 超声骨密度仪 | 1、主要技术规格 1.1探头工作频率:核心频率1.25MHz，偏差≤±15%； 1.2探头组成:完全自主研发四晶体超声探头； 1.3收发模式:轴向超声波传导技术，双晶体发射双晶体接收，自动消除软组织干扰，确保数据的高准确度、高重复性； 1.4检测部位:桡骨、胫骨； 1.5测量参数:SOS值、T值、Z值、相对骨折风险、骨强度指数、骨质疏松预计发生年龄、身高预测、骨骼生理年龄； ★1.6高测量重复性:≤±0.15%；； ★1.7支持探头种类不低于4种 1.8在黄铜、有机玻璃双重校准下误差≤±50m/s； 1.9 快速、高精度两种测量模式； 1.10单点检测速度:≤0.4s； 1.11单次测量时间≤10秒。 ★1.12产品主机自带安卓系统与触控屏，不需要外接电脑或平板进行操作控制 ★1.13主机配备的探头通道数量不低于3个，可根据不同需求切换探头； 2、产品功能 ★2.1探头导航:实时可视探头与皮肤接触状态、探头与骨骼平面夹角，角度显示偏转精度0.01°； 2.2 联网功能： 2.2.1 数据联网方式： 支持有线、WIFI、4G模块联网； 2.2.2 支持DB（SQL Server、Oracle、MySql、Postgre SQL）、Http、WebService数据接口，将检测数据传输至医院网络系统； 2.3实时显示骨质声速值、测量次数、测量时间，直观易懂； 2.4显示患者详细信息资料并可编辑； 2.5显示历史测量结果； 2.6多外置接口开放，实现病人信息快速录入； 2.7病案管理功能：可对病例进行保存、显示、检索、编辑、删除、追加、导出等一系列操作管理； 2.8 提供A4、16K、B5等多种尺寸报告单； 2.9自动生成报告单； 2.10 支持保存报告单为PNG、JPG、BMP及PDF等格式； 2.11 便携式校验模块（带温度指示条）：用于检测前设备的校验，确保检测数据准确性； 2.12报告单自定义:可重新编辑报告单字段，针对检测结果，检测图表，检测意见或者医生意见等字段，可随意进行缩放，拖动，添加或删除等操作，满足更多客户需求； 2.13骨密度主机内置探头装置:防止探头磕碰，增加探头使用时间，保护探头寿命； 2.14适合中国人标准的数据库，婴幼儿（0-5岁）数据库，青少年（5-20岁）数据库，成人（20-90岁）数据库； 2.15辅助测量装置：固定桡骨检测部位，提高检测数据的准确度； 2.16双屏功能：拓展显示内容，检测动画、检测曲线分屏显示，检测便捷、准确； | 台 | 1 | 160000 |  |
| - 说明： - 1、投标人的投标文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货； - 2、免费质保期:所投设备设施及配置，均需提供原厂质保至少3年 - 3、投标人所投产品单价不得高于该产品单价限价，否则视为无效响应。 - 4、技术参数中标★项技术参数须提供相关技术证明文件之一（医疗器械注册证、医疗器械注册登记表、第三方检测报告、产品技术白皮书、产品使用说明书）予以证明。如投标人的投标文件中提供的相关技术证明文件（医疗器械注册证、医疗器械注册登记表、第三方检测报告、产品技术白皮书、产品使用说明书）中关于同一技术参数的表述不一致时，相关技术证明文件的效力由高到低顺序依次为医疗器械注册证、医疗器械注册登记表、第三方检测报告、产品技术白皮书、产品使用说明书。 |  |  |  |  |  |  |